项目编号：GYYCG-2019-016
广元市第一人民医院

公开选择医用耗材配送企业采购文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2019年11月

第一章  报价邀请

广元市第一人民医院拟对医用耗材一批公开选择配送企业，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

项目编号：GYYCG-2019-016
项目名称：选择医用耗材配送企业
三、项目清单

	包号
	产品名称
	数量

	1
	一次性使用脑部牵开导引导管
	1年使用量

	2
	Anti -Xa活性检测项目（低分子肝素检测项目）
	

	3
	白细胞介素6（IL-6）
	

	4
	补体Clq检测试剂
	

	5
	高血压治疗药物耐药基因检测试剂
	

	6
	检测试剂一批
	

	7
	乳酸酚棉兰染液
	

	8
	胸苷激酶1（TK1）检测试剂
	

	9
	血小板聚集功能检测试剂
	

	10
	地中海贫血基因检测试剂
	

	11
	一次性腔镜用电动切割吻合器
	

	12
	泪液分泌检测滤纸
	

	13
	IgG抗-D血型定型试剂
	


四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件

1、若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证》。

1.2提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证。（适用于产品制造商投标）
1.3提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗器械不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商投标）

2、具有产品制造商的授权委托书。非投标产品制造厂家投标须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（投标人非产品制造商适用）。

3、属集中挂网阳光采购产品的必须为四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统及四川省体外诊断试剂阳光采购系统目录内产品,报价供应商必须为四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统及四川省体外诊断试剂阳光采购系统配送企业。

4、本项目不接受联合体投标。

六、采购文件发售
本次采购文件由报价供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售采购文件。

七、采购时间

响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2019年11月20日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达采购地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

八、采购地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室 

九、本采购邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路中段

联 系 人：李老师

联系电话：0839-3306193        传    真：0839-3306193

监督电话：0839-3314229（院纪委）

邮    编：628017

项目技术、服务和其他要求

一、功能及技术参数要求

（一）一次性使用脑部牵开导引导管

1、用途：用于临床颅内手术中阻挡术野周围的软组织，提供一个安全透明稳固的工作通道。在脑部手术中提供一个工作通道和手术视野而设计的装置，可以在以下手术中使用：轴内以及脑室损伤、脑部肿瘤、颅内血肿、颅内内窥镜手术，须为用于精细组织的外科进入器械（提供材料）。
2、材质：聚碳酸酯，医用不锈钢。
3、结构及组成：由一个引导器和一个牵开器组成，这两个部分由一个弹簧锁扣连接。一次性使用脑部牵开装置由聚碳酸酯、医用不锈钢材料制成。医用不锈钢材料弹簧用于牵开器与引导器连接固定，并包裹在聚碳酸酯材料中。

4、产品应无菌，一次性使用

 (二)Anti -Xa活性检测项目（低分子肝素检测项目）

1、试剂性能：

1.1线性范围：LMWH： 在(0.10-1.60)U/ml 线性范围内，线性相关系数 r≥0.990；

UFH： 在(0.10-1.20)U/ml 线性范围内，线性相关系数 r≥0.990；

1.2精密度：批内 CV≤8%，批间差≤10%，批内瓶间差≤5%。

1.3准确度：与有证校准品标示值的相对偏差不超过±15% 。

1.4 LMWH和UFH均具有两个水平的质控品。

2、方法学：发色底物法。

3、辅助系统要求：为避免血小板激活PF4因子的释放，需配送低温离心机一台及检测所需配套质控品、校准品、清洗液等耗材。

(三)白细胞介素6（IL-6）

1、试剂性能要求：

1.1线性范围： 1.5-5000pg/ml。在此区间内其相关系数r≥ 0.9900。

1.2精密度：批内 CV≤8%，批间CV≤10%，批内瓶间差≤5%。

1.3准确度：测定国际标准品，其测定值与理论值之比在0.900-1.100之间。或测定经标准化溯源的正确度控制品，实际值与标示值之比在0.900-1.100之间。

1.4质控品和校准品：瓶内均一行CV≤10%。

2、检测方法学：电化学发光法。

3、检测系统性能要求：支持各种规格原始采血管及标准微量杯、支持急诊样本优先插入、检测速度≥60测试/小时、试剂位≥10个且具有试剂冷藏功能。支持条形码扫描输入，承担检验科LIS系统接入费用并和医院HIS系统无缝连接，配送检测系统及所需配套质控品、校准品、清洗液等耗材。

(四)补体Clq检测试剂
1、试剂性能要求：

1.1线性范围：50～500mg/L，在此区间内线性相关系数r≥0.990。

1.2精密度：批内 CV ≤5.0%，批间差≤10%。

1.3准确度：相对偏差应≤10%，

2、方法学：免疫比浊法。

3、适用检测系统：西门子ADVIA2400；配送检测所需配套质控品、校准品等耗材。

(五)高血压治疗药物耐药基因检测试剂

1、试剂性能要求：

1.1检测基因位点应包含中国常见的高血压药物基因突变位点：ADRB1、CYP2D6*10、CACNA1C、CYP2C9*3、AGTR1、ACE、ADD1、PRKCA、ApoE、KIF6、ABCG2、SLCO1B1*5、COQ2。

1.2精确度：批内CV值≤5%，批间差≤10%。

1.3准确度：国家卫康委临检中心室间质评必须通过。

2、检测系统性能要求：使用统一杂交温度60度的温控模块进行杂交反应，荧光定量检测分析仪读取荧光信号值，分析出检测样本的基因型别，自动读取专用药物基因数据库。承担检验科LIS系统接入费用并和医院HIS系统无缝连接，提供检测系统及所需配套质控品等耗材。

(六)检测试剂一批
1、试剂性能：

1.1产品名称：甲状腺球蛋白 TG

1.1.1线性范围：0.04－500ng/mL

1.1.2精密度（结果介于0.28－456 ng/mL的患者血清）：批内CV≤4.8％；批间CV≤5.9％

1.1.3溯源性：该检测方法可溯源至来自欧洲共同体标准物质局(BCR)的有证参考物质(CRM)457。

1.1.4质控品：配套质控品，批内CV≤2.2％；批间CV≤4.6％

1.1.5校准品：配套校准品，并采用两点定标。

1.1.6检测原理：双抗夹心法

1.2产品名称：神经元特异性烯醇化酶 NSE

1.2.1线性范围：0.05‑370 ng/mL

1.2.2精密度（结果介于0.9－95.1ng/mL的患者血清）：批内CV≤1.6％；批间CV≤3.8％

1.2.3溯源性：该检测方法可溯源至NSE的酶学检测方法
1.2.4质控品：配套质控品，批内CV≤1.0％；批间CV≤1.8％

1.2.5校准品：配套校准品，并采用两点定标。

12.6检测原理：双抗夹心法

1.3产品名称：糖类抗原72-4  CA 72-4

1.3.1线性范围：0.200‑300 U/mL

1.3.2精密度（结果介于3.23－149U/mL的患者血清）：批内CV≤2.8％；批间CV≤3.6％

1.3.3溯源性：该检测方法可溯源至一种CA 72‑4的酶学检测方法。
1.3.4质控品：配套质控品，批内CV≤1.0％；批间CV≤3.1％

1.3.5校准品：配套校准品，并采用两点定标。

1.3.6检测原理：双抗夹心法

1.4产品名称：中枢神经特异蛋白S100

1.4.1线性范围：0.005-39 μg/L

1.4.2精密度（结果介于0.09－2.25μg/L的患者血清）：批内CV≤1.8％；批间CV≤3.1％

1.4.3溯源性：可溯源至S100 β/β蛋白称量法。
1.4.4质控品：配套质控品，批内CV≤1.3％；批间CV≤2.7％

1.4.5校准品：配套校准品，并采用两点定标。

1.4.6检测原理：双抗夹心法

1.5产品名称：游离前列腺特异性抗原fPSA
1.5.1线性范围：0.010-50.00ng/mL

1.5.2精密度（结果介于0.27－21.9ng/mL的患者血清）：批内CV≤2.8％；批间CV≤5.5％

1.5.3溯源性：该方法可溯源至WHO参考标准96/668（100% 游离PSA)。

1.5.4质控品：配套质控品，批内CV≤2.2％；批间CV≤5.3％

1.5.5校准品：配套校准品，并采用两点定标。

1.5.6检测原理：双抗夹心法

1.6产品名称：人附睾蛋白4 HE4

1.6.1线性范围：15.0-1500 pmol/mL

1.6.2精密度（结果介于25.3－1437pmol/mL的患者血清）：批内CV≤1.9％；批间CV≤3.2％

1.6.3溯源性：这种方法溯源至Fujirebio Diagnostics公司的HE4 EIA检测法。

1.6.4质控品：配套质控品，批内CV≤1.8％；批间CV≤3.4％

1.6.5校准品：配套校准品，并采用两点定标。

1.6.6检测原理：双抗夹心法

1.7产品名称：抗缪勒管激素 AMH

1.7.1线性范围：0.01 - 23 ng/mL

1.7.2精密度（结果介于0.248－19.6ng/mL的患者血清）：批内CV≤1.7％；批间CV≤3.3％

1.7.3溯源性：该方法可溯源至Beckman Coulter AMH Gen II ELISA测定法。

1.7.4质控品：配套质控品，批内CV≤1.2％；批间CV≤3.5％
1.7.5校准品：配套校准品，并采用两点定标。

1.7.6检测原理：双抗夹心法

1.8产品名称：生长激素hGH

1.8.1线性范围：0.030‑50.0 ng/mL

1.8.2精密度（结果介于0.176－35.5ng/mL的患者血清）：批内CV≤2.5％；批间CV≤3.4％

1.8.3溯源性：这种方法可溯源至IRP（国际参考品）、NIBSC（英国国家生物标准委员会）代码98/574。

1.8.4质控品：配套质控品，批内CV≤1.8％；批间CV≤2.8％
1.8.5校准品：配套校准品，并采用两点定标。

1.8.6检测原理：双抗夹心法

2、检测方法学：电化学发光法

3、检测系统性能要求：

3.1该检测系统能同时开展上述所有检测项目。采用一次性Tip头吸样，避免交叉污染。

3.2单机检测速度≥170测试/小时，并可进行多机连接成为一个分析系统。单机试剂位≥25个，且具备试剂冷藏功能。

3.3检测系统必须具备试剂在线（不停机）装载功能，可以在线更换所有耗材（试剂、反应杯等），检测系统检测项目具备可拓展。

3.4检测系统支持条形码扫描输入，承担检验科LIS系统（双向通讯）费用并和医院HIS系统无缝连接。配送检测系统所需配套质控品、校准品、清洗液等耗材。

（七）乳酸酚棉兰染液

用途：真菌检测染色。

（八）胸苷激酶1（TK1）检测试剂

1、试剂性能要求：

1.1线性范围：线性：试剂盒在 1～20pM ，在此区间内其相关系数 r 应不低于 0.990。

1.2精密度：批内CV ≤15%，批间差CV ≤15%。

1.3准确度：将已知浓度的胸苷激酶 1（TK1）加入到血液基质中，回收率应在（85%～115%）范围内。

检测方法学：酶联免疫法。

（九）血小板聚集功能检测试剂

1、血栓弹力图试剂盒：

1.1试剂1：血栓弹力图普通杯检测试剂盒。

1.3试剂2：血栓弹力图肝素酶杯检测试剂盒

1.3试剂3：血小板聚集功能ADP及AA途径检测试剂盒，需具有独立的单人份包装试剂，抗血小板检测试剂复溶规格统一，便于操作。

1.4质控品：具有原厂生产的两个水平的血栓弹力图专用质控品。

1.5主要参数重复性：R、K、Angle、MA、ACT均小于15%。

2、检测系统性能要求：具备自动上下杯功能，单个检测仪器具备4个通道，检测速度≥8测试/小时。支持条形码扫描输入，承担检验科LIS系统接入费用，并和医院HIS系统无缝连接，配送检测所需配套质控品、清洗液等耗材。

（十）地中海贫血基因检测试剂

1、检测方法：采用PCR-杂交法，通过PCR扩增和杂交步骤,定性检测α-突变地贫基因、β-地贫基因，采用PCR-杂交法或者跨跃断裂点GAP-PCR技术检测α-缺失地贫基因。

2、检测项目：能完成23个以上突变检测，包括17种常见β-地贫位点（41-42M、17M、654M、71-72M、-28M、βEM、43M、14-15M、-30M、-32M、-29M、CapM、31M、IVS-I-5M、IntM、IVS-I-1M、27-28M）；3种常见α-地贫突变（CS、QS、WS），以及3种缺失型α-地贫突变（--SEA 、-α3.7、-α4.2）。

3、检测限：最低检出限为2ng/μl。检测结果必须通过国家卫健委临床检验中心实验室间质量评价。准确性：检测结果准确率达99%以上。

4、特异性强，扩增产物无非特异性条带，检测结果稳定、可靠，特异性达到99％以上。

5、普通PCR仪和杂交仪即可完成检测。配送检测所需配套质控品等耗材。

（十一）一次性腔镜用电动切割吻合器（国产）

1、电动击发模式；

2、击发过程平衡，缝钉成型为B字形；

3、可实现单手操作和连续夹持；

4、适中的组织咬合力和压榨力；

5、钉仓：成型高度为1.0mm-2.5mm，6排缝钉；

6、角度调节时，可实现15º、30º、45º、60º角度调节，角度大者优；

7、3D吻合钉，钉仓抓持面设计避免组织外推，成钉更优减少钉仓使用，有助于患者术后恢复；

8、产品由器身和组件组成，包含钉仓架，抵钉座，关节头保护套，直管，调节旋钮，调节外壳，复位按钮，保险开关，推块，手动复位盖，固定手柄，电池包，切割刀，击发手柄，闭合手柄，手动复位开关，取钉器组成。

9、所供产品不低于8个规格，满足临床要求。

（十二）泪液分泌检测滤纸

1、规格：2条/袋 10袋/盒

2、主要结构：泪液检测滤纸条是根据Schirmer＇sI试验设计，为40mm×5mm带有毫米刻度线的滤纸条，范围0-30mm，滤纸采用whatman41#滤纸，并在前面有荧光素钠标识线，标识线会沿泪液湿长前行，易于观察湿长度。

3、主要性能：泪液检测滤纸条应清洁、整齐、边没有毛刺。滤纸条预先标明左右眼（L、R）并带有毫米刻度线，前面有荧光素钠标识线，被泪液侵蚀湿后有明显界限，可直接读数，标识线应线条清晰。

4、功能：临床上用于各种疾病引起的泪液分泌障碍的检查。

（十三）IgG抗-D血型定型试剂

用途：利用IgG类抗-D确认RhD阴性

二、报价要求

1、报价供应商可选择项目清单内任意一包进行报价，但须对每包内所有产品进行报价。报价供应商的报价是响应该项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于报价供应商完成本项目所需的产品价格，产品配送、验收、质量保证等一切费用。

2、所报产品技术参数必须完全满足或优于采购文件的功能及技术参数要求。

3、属阳光挂网的医用耗材报价不得高于四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统截止上月末全省医疗机构最低采购价，属阳光挂网的体外诊断试剂报价不得高于四川省体外诊断试剂阳光采购系统当月的全省医疗机构平均采购价。同时在合同履行过程中若中标价格高于最低采购价，则按不高于最低采购价执行，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

4、报价文件要求

4.1报价文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章。
4.2报价文件份数：正本 1份；副本2份。

4.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

4.4报价供应商必须按照采购文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

三、商务要求

1、报价供应商须按报价一览表提供全面、合格的产品。

2、报价供应商提供的产品质量必须符合已颁布的国家标准或国际标准的有关条款，在合同执行期间若因国家、部门政策规定出现与合同约定相抵触时，则撤销该合同，按国家相关规定执行。

3、报价供应商提供的产品因质量问题或者设计瑕疵/运输瑕疵，在采购方使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷均由报价供应商承担赔偿或者补偿责任。

4、报价供应商提供的产品的有效期自产品通过最终验收之日起计算，且有效期不小于全部有效期的三分之二，对近效期（剩余有效期小于全部有效期的三分之二）的甲方有权拒收。若在有效期内出现质量问题，则按质量承诺，由报价供应商负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任。

5、报价供应商提供的产品应按标准保护措施进行包装和运输（体外诊断试剂必须根据说明书上的要求进行配送，需低温保存的试剂必须采取冷链运输措施）。
6、对于一些需要指导的新产品，报价供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用包含在合同周期内中标产品使用量的总价之内。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，报价供应商需无条件提供货源。

7、在采购人所在地或周边地区设有库房，能提供快速的售后服务，报价供应商配送及时，一般耗材于2天内送达，急用耗材应根据需要4小时内送达。（报价供应商需报价供应商售后服务承诺书，并在售后服务承诺书中明确表述）供货商接到采购人供货通知时，必须第一时间安排送货，在24小时内响应，将所供货物送运到业主单位，同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料，进口产品必须同时提供报关单及进出口货物检验检疫证明。

8、合同有效期为一年，合同期满后，由采购人根据产品质量、配送及售后服务质量、诚信经营服务等方面进行综合考评，根据考评结果决定下一年度续签、淘汰或者再次选择配送企业。

9、成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外， 采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，甲方有权单方面取消其供货资格。

10、如果甲方在正常保管和使用前题下，因产品的使用发生不良事件造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任，及经医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由供货商负责委托相关部门进行。
11、付款方式：按医院现有的医用耗材付款方式执行。

12、交货地点：广元市第一人民医院指定地点，验收方法：按医院对耗材的验收制度进行验收。

四、其他事项

1、本次成交供应商将在广元市第一人民医院官网上以公告形式发布。

2、若确定的成交供应商不能履约或出现虚假应标，则限制其三年内不得参与我院的任何采购活动。

评审程序和成交标准

一、评审程序

1、报价供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织评审小组对递交响应文件的报价供应商进行资格审查和符合审查。

2、报价供应商资格审查的范围不能超过本采购文件中对报价供应商的资格条件要求。

3、报价供应商资格审查结束后，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的报价供应商进行符合审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

4、报价供应商资格审查和符合审查结束后，评审小组出具资格审查和符合审查报告，对没有通过资格审查和符合审查的供应商，评审小组应当在资格审查和符合审查报告中写明原因。

5、采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的报价供应商名单向所有递交响应文件的报价供应商当场宣布。

二、成交标准

1、本项目由采购人评审小组直接确定成交供应商。

2、评审小组根据“完全符合采购需求，质量和服务相等”的原则现场确定成交供应商。报价供应商响应文件满足或者高于采购文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

2.1阳光挂网产品
2.1.1按照四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统截止上月末全省医疗机构最低采购价及四川省体外诊断试剂阳光采购系统报价当月全省医疗机构平均采购价下浮比例从高到低排序，以下浮比例最高的成交。

2.1.2下浮比例相同者，按照实际报价从低到高排序，以实际报价最低的报价供应商成交。

2.1.3下浮比例和报价都相同的，组织报价供应商再次价格谈判。

2.1.4若评审小组认为该报价仍较高，可组织报价供应商再次进行价格谈判，若达不到一致谈判意见，采购人可重新组织采购。

2.1.5当排名第一的供应商不能履约时，采购人可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新组织采购。

2.1.6完全符合采购要求的报价供应商不足三家者，评审小组可组织完全符合采购要求的供应商进行价格谈判后直接确定成交供应商。

2.2非阳光挂网产品

2.2.1按照实际报价从低到高排序，以报价最低的报价供应商成交。
2.2.2若评审小组认为该报价仍较高，可组织报价供应商再次进行价格谈判，若达不到一致谈判意见，采购人可重新组织采购。

2.2.3当排名第一的供应商不能履约时，采购人可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新组织采购。

2.2.4完全符合采购要求的报价供应商不足三家者，评审小组可组织完全符合采购要求的供应商进行价格谈判后直接确定成交供应商。

第四章    报价供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3、相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）复印件。

4、阳光挂网产品报价供应商提供四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统及四川省体外诊断试剂阳光采购系统报价供应商的配送资格截图

5、阳光挂网的医用耗材提供截止上月末全省医疗机构最低采购价挂网截图及挂网流水号，阳光挂网的体外诊断试剂提供报价当月全省医疗机构平均采购价挂网截图及挂网流水号。

6、非阳光挂网产品提供省内其他三级医院销售发票复印件或销售合同复印件。
7、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函；（原件，格式自拟）。

8、提供对所报价产品的售后服务承诺书原件1份。

9、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

10、非投标产品制造厂家投标须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。
11、以上要求报价供应商提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价供应商印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （报价供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市XXXXXXXXXX”项目采购文件（项目编号GYYCG—201*—**）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价供应商名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、制造商家授权书

广元市第一人民医院：

                           （制造商家名称）是在     （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。                     （被授权公司名称）是在       （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                             。                        （制造商家名称）授权                      （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加GYYCG—2019—***号“广元市XXXXXXX采购” 项目的采购活动，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以采购合作者来约束自己，并对该采购共同承担和分别承担采购文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        



附：授权销售产品清单

注：1、报价供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字（或盖章）和盖单位的印章。本采购文件中未要求的可不提供。

三、产品技术参数响应表

	序号
	产品名称
	采购文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 报价供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．报价供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日四

三、商务应答表
	序号
	采购文件要求
	响应应答

	
	
	


注：报价供应商根据采购文件第二章中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。

报价供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
五、报价供应商基本情况表

	报价供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
广元市第一人医院采购报价一览表
阳光挂网产品（医用耗材）
	序号
	流水号
	注册证名称
	注册证号
	生产企业
	规格型号
	计价
单位
	窗体顶端

窗体底端

截止上月末全省医疗机构最低采购价（元）
	投标价格
（元）
	价格下浮比例%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	窗体顶端

窗体底端


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商：                        授权代表：                       联系电话：                   日期：
说明：
1、价格下浮比例计算方法为：（1 -投标价÷截止上月末最低采购价）*100%

2、“序号”请填写本采购文件中《项目清单》的序号，请注意对应关系。

3、所投产品的挂网信息、截止上月末全省医疗机构最低采购价等必须真实准确，否则将作为无效投标处理或取消成交资格

4、报价供应商（产品）的报价以投标当月在“四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统”公布的截止上月末全省医疗机构最低采购价为基准，所有产品的报价在此基准价上统一下浮（XX%）。未按要求报价将按无效投标处理。

5、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖报价供应商印章。
广元市第一人医院采购报价一览表
阳光挂网产品(体外诊断试剂)

	序号
	流水号
	产品名称
（注册证名称）
	注册证号
	生产企业
	规格型号
	包装规格
	计价
单位
	方法学
	全省医疗机构平均采购价
	投标价格
（元）
	价格下浮比例%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	盒
	人份
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商：                        授权代表：                       联系电话：                   日期：
说明：
1、价格下浮比例计算方法为：（1 -投标价÷当月平均采购价）*100%

2、“序号”请填写本采购文件中《项目清单》的序号，请注意对应关系。

3、所投产品的挂网信息、当月全省医疗机构平均采购价等必须真实准确，否则将作为无效投标处理或取消成交资格

4、报价供应商（产品）的报价以投标当月在“四川省体外诊断试剂阳光采购系统”公布的当月全省医疗机构平均采购价为基准，所有产品的报价在此基准价上统一下浮（XX%）。未按要求报价将按无效投标处理。

5、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖报价供应商印章。
广元市第一人医院采购报价一览表
（非阳光挂网产品）
	序号
	产品名称
（注册证名称）
	注册证号
	生产企业
	规格型号
	计价
单位
	投标价格
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


     报价供应商：                        授权代表：                       联系电话：                  日期：
- 1 -

