
项目编号：GY-072SBK-2021-001
广元市第一人民医院

X射线防护帽等一批设备采购项目
竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2021年2月

谈判邀请

广元市第一人民医院拟对广元市第一人民医院X射线防护帽等一批设备采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：GY-072SBK-2021-001
二、项目名称：广元市第一人民医院X射线防护帽等一批设备采购项目。
三、资金来源：自筹资金，已落实。
四、项目清单
	包号
	设备名称
	单位
	数量
	单项最高限价
（万元）
	合计金额

（万元）
	备注

	1
	X射线防护帽
	件
	2
	0.1
	12.66
	

	
	X射线防护围脖
	件
	7
	0.09
	
	

	
	X射线防护围裙
	件
	1
	0.15
	
	

	
	放射防护用品放置柜
	个
	4
	0.9
	
	

	
	凝胶垫（平垫）
	个
	1
	0.23
	
	24㎝×40㎝

	
	凝胶垫（平垫）
	个
	1
	0.29
	
	30㎝×50㎝

	
	凝胶垫（头圈）
	个
	2
	0.14
	
	

	
	医用空气消毒机
	台
	7
	0.5
	
	

	
	医用空气消毒机
（壁挂式60m³）
	台
	2
	0.6
	
	

	
	医用空气消毒机
(壁挂式120m³)
	台
	1
	0.78
	
	

	
	病人监护仪
	台
	1
	1.8
	
	

	2
	不锈钢双杠托盘架
	个
	2
	0.28
	13.57
	

	
	不锈钢双层器械台（大）
	台
	2
	0.4
	
	

	
	不锈钢双层器械台（小）
	台
	2
	0.3
	
	

	
	不锈钢器械柜
	台
	1
	0.52
	
	

	
	不锈钢治疗台
	台
	1
	1.3
	
	

	
	内镜储存柜
	台
	2
	3.5
	
	

	
	阅片灯（单联）
	台
	1
	0.08
	
	

	
	阅片灯（双联）
	台
	1
	0.13
	
	

	
	双通道微量注射泵
	台
	1
	0.8
	
	

	
	药品振荡器
	台
	1
	0.3
	
	

	
	电动流产吸引器
	台
	1
	0.2
	
	

	
	经皮黄疸仪
	台
	1
	1.28
	
	


备注：
1.投标供应商可选择项目清单内任意一包进行报价，但必须对每包内所有产品进行报价且不得超过预算限价，否则报价无效。
2.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件

1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证》。
1.2提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证。（适用于产品制造商投标）
1.3提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商及进口产品代理商投标）

1.4非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

2.若投标产品属消毒产品的，需符合《消毒产品管理办法》等有关规定，并提供《消毒产品卫生安全评价报告》。

3.具有卫生行政部门进行资质认证的放射卫生技术检测机构对所投标产品出具的《检测报告》。（适用于X射线防护用品）
4.本项目不接受联合体投标。
六、谈判文件发售（报名）时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2021年 3 月 2 日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。
九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508
监督电话：0839-3314229（院纪委）

邮    编：628017

第二章 采购项目技术、服务和其他要求

技术参数要求

X射线防护帽

1.防护材料：采用超轻、超薄、超柔软含铅的复合材料通过多层重叠技术压制而成，高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，能有效抵挡散射线对人体头部的伤害，防护性能好；

2.表面材料：人体穿戴不能过敏，表面材料需要双面防水功能，要便于清洗。表面材料要结实，不会被轻易划伤划破；

3.防护适用范围：40KV-150KV管电压；

4.铅当量：在120KV管电压下，铅当量≥0.5mmPb；

5.舒适度：采用多层材料制作，符合人体工程学设计，穿戴柔软舒适；

6.制作工艺：各个接缝处要缝制牢固，做工精细，不能有含铅的防护材料裸露；

7.尺寸：通用尺码，能适应不同大小的人头佩戴。

（二）X射线防护围脖
1.防护材料：采用超轻、超薄、超柔软含铅的复合材料通过多层重叠技术压制而成，高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，能有效抵挡散射线对人体甲状腺部位的伤害，防护性能好；

2.表面材料：人体穿戴不能过敏，表面材料需要双面防水功能，要便于清洗。表面材料结实，不会被轻易划伤划破；

3.防护适用范围：40KV-150KV管电压；

4.铅当量：在120KV管电压下，铅当量≥0.5mmPb；

5.舒适度：采用多层材料制作，符合人体工程学设计，穿戴柔软舒适；

6.制作工艺：各个接缝处要缝制牢固，做工精细；

7.尺寸：要能提供多种尺码供选择。

（三）X射线防护围裙
1.防护材料：采用超轻、超薄、超柔软含铅的复合材料通过多层重叠技术压制而成，高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，能有效抵挡散射线对人体的性腺防护，防护性能好；

2.表面材料：人体穿戴不能过敏，表面材料需要双面防水功能，要便于清洗。表面材料要结实，不会被轻易划伤划破；

3.防护适用范围：40KV-150KV管电压；

4.铅当量：在120KV管电压下，铅当量≥0.5mmPb；

5.舒适度：采用多层材料制作，符合人体工程学设计，穿戴柔软舒适；

6.制作工艺：各个接缝处要缝制牢固，做工精细，不能有含铅的防护材料裸露；

7.尺寸：通用尺码，能适应不同大小的人群，多种颜色可选。

（四）放射防护用品放置柜
1.材质要求：不锈钢；

2.规格大小：长：≥1500mm，宽：≥600mm，高：≥2000mm；

3.产品描述：整体由304不锈钢材料制做而成；共隔分5层，单层大小为：1500mm X 600mm X 400mm。其中一、四、五层共隔分为9个小框，框大小为：500mm X 600mm X 400mm。层于层之间须有不锈钢钢板隔开，钢板须固定在骨架上，可承重。框与框之间须有不锈钢钢板隔开。整体除正面外，其余五面须有不锈钢钢板进行封皮；

4.技术要求：

柜面要求：柜内及柜外必须进行打磨，不允许出现钢刺及锋利的地方，焊接点必须进行处理，保持颜色一致，高端大气。

凝胶垫
1.类型：平垫

材质：凝胶

规格：（1）40*24*1.5cm         

（2）50*30*1.5cm

2.类型：头圈

材质：凝胶

规格：20*7*7cm

（六）医用空气消毒机
1.主要功能：

1.1微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

1.2  UV管、电机、负离子故障自动检测语音故障提示；

1.3  UV强度自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

1.4整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

1.5主管失效备管自动支援及加强功能；

1.6采用优质主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

1.7程控、遥控、手控多控消毒运行；

1.8风速高、中、低可选；

1.9双通道立体式出风，循环风量大；

1.10带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌。
2.主要技术参数：

2.1适用体积：≥80m3；
2.2外形：移动式；
2.3循环消毒风量：≥800m3/h；
2.4紫外线辐照强度：≥7.36×103μW/cm2；
2.5消毒功率：≤410W；
2.6紫外线管寿命：≥5000h；
2.7紫外线泄漏量：≤5μW/cm2；
2.8消毒时空气中臭氧量：≤0.16mg/m3；
2.9负离子发生量：≥6×106个/cm3；
2.10噪音：≤55dB(A)；
2.11消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准；
2.12适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。
（七）医用空气消毒机（壁挂式60m³）
1.主要功能：

1.1主机壳体选用金属材质，面饰层采用水晶面板，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；

1.2微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏；

1.3  UV管、电机、负离子故障自动检测真人语音故障提示；

1.4  UV强度自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

1.5整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

1.6主管失效备管自动支援及加强功能；

1.7采用优质主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

1.8程控、遥控、手控多控消毒运行；

1.9风速高、中、低可选，采用下进上出风结构；

1.10全翻盖式机壳，方便于日常清洗、维护；

1.11带活性炭网除臭及光触媒除菌辅助消毒手段。

2.主要技术参数：

2.1适用体积：≥60m³；

2.2外形：平板壁挂式；

2.3循环消毒风量：≥600m³/h；

2.4紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处检测）：≥7.22×103μW/cm2；
2.5消毒功率：≤280W；

2.6紫外线管寿命：≥5000h；

2.7紫外线泄漏量：≤5μW/cm2；
2.8消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m³；

2.9负离子发生量：≥6×106个/cm3；

2.10噪音：≤55dB(A)
；

2.11消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准；

2.12适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。

（八）医用空气消毒机（壁挂式120m³）
1.主要功能：

1.1主机壳体选用金属材质，面饰层采用水晶面板，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；

1.2微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏；

1.3  UV管、电机、负离子故障自动检测真人语音故障提示；

1.4  UV强度自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

1.5整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

1.6主管失效备管自动支援及加强功能；

1.7采用优质主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

1.8程控、遥控、手控多控消毒运行；

1.9风速高、中、低可选，采用下进上出风结构；

1.10全翻盖式机壳，方便于日常清洗、维护；

1.11带活性炭网除臭及光触媒除菌辅助消毒手段。

2.主要技术参数：

2.1适用体积：120m³；

2.2外形：平板壁挂式；

2.3循环消毒风量：≥1200m³/h；

2.4紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.84×103μW/cm2；
2.5消毒功率：≤470W；

2.6紫外线管寿命：≥5000h；

2.7紫外线泄漏量：≤5μW/cm2；
2.8消毒时空气中臭氧量：≤0.16mg/m³；

2.9负离子发生量：≥6×106个/cm3；
2.10噪音：≤55dB(A)；

2.11消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准；

2.12适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。

（九）病人监护仪

1.监护仪外形结构：

1.1床旁便携监护仪，配置提手，方便移动 ；

1.2  ≥8.4英寸彩色背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600；

1.3整机无风扇设计，为科室提供更安静的治疗环境；

2.监测参数：

2.1配置3/5导心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），灌注指数（PI），脉搏（PR）p）参数监测；

2.2优异的多导同步心电信号分析心电监测技术；

2.3  ST段测量值单位支持mV和mm两种设；

2.4提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段和ST参数的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看；

2.5支持不少于24种心律失常分析,包括房颤分析,并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用；

2.6提供QT和QTc的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿；

2.7采用抗运动和弱灌注血氧技术；

2.8提供SpO2，PR和PI参数的实时监测；

2.9支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁；

2.10无创血压监测提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用；

2.11无创血压监测适用于成人，小儿和新生儿，通过三类注册认证；

2.12无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg；

2.13提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图；

2.14支持升级有创压监测（含PPV），适用于成人，小儿和新生儿；

2.15支持升级CO模块，进行热稀释法心排的监测，提供注册证明材料；

3.系统功能：

3.1支持中/英文字符输入；

3.2提供一键操作实现报警限自动设置功能，根据病人个体的生命体征测量结果快速设定报警限值；

3.3低功耗，可充电高能锂电池，锂电池支持供电不小于2小时；

3.4配置3通道记录仪；

3.5提供计算功能，包括肾功能计算；

3.6支持日志功能导出，包括系统状态，故障，异常和技术报警，提供日志导出接口界面截图。
（十）不锈钢双杠托盘架
1.规格尺寸：≥800×6000×（1040－1340）mm；
2.配置不锈钢手术托盘1只，采用厚度为1.2mm的优质不锈钢冷轧板（磨砂）精制而成，强度大，外型美观，可放置各类手术器械；
3.托盘主支撑架采用φ32×1.2和38×25×1.2的不锈钢管精制而成，强度大，坚固耐用；
4.托盘活动支撑管采用φ22×1.2的不锈钢管精制而成，坚固耐用；
5.托盘离地面高度可在1040－1340mm范围内任意调节，采用2件符合人体工学原理的球形手柄作为锁紧装置，2点控制，可随意锁紧，安全可靠；
6.配置4只φ80高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；

7.托盘额定承重≥20kg。

（十一）不锈钢双层器械台（大）
1.规格尺寸：≥1150×550×860mm；
2.上下台面规格：1150×550mm，采用厚度为1mm的优质304不锈钢冷轧板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型（深5mm）；
3.四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2优质不锈钢管制作；
4.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；
5.上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成，并配有塑料立柱，可满足使用需求；
6.产品下部与地面的净空高度为160mm；
7.产品额定承重≥40kg，上下台面各承重≥20kg。

（十二）不锈钢双层器械台（小）

1.规格尺寸：≥920×550×860mm；
2.上下台面规格：920×550mm，采用厚度为1mm的优质304不锈钢冷轧板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型（深5mm）；
3.四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2优质不锈钢管制作；
4.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；
5.上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成，并配有塑料立柱，可满足使用需求；
6.产品下部与地面的净空高度为160mm；
7.产品额定承重≥40kg，上下台面各承重≥20kg。

（十三）不锈钢器械柜
1.产品外型尺寸：≥950×400×1800mm；
2.整体材料采用1.0mm厚优质304不锈钢冷轧板制作；
3.柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚达5mm。玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用；
4.柜门材料采用1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板制作；
5.柜体内有五层，其中有三件隔板为活动，根据需要自行调节，可满足使用需求；
6.每隔层额定载荷：≥20KG；
7.柜体下方有四只柜脚板，材料采用1mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，保证稳固，不磨柜体；
8.根据人体工学原理拉手采用弧形拉手；
9.柜门都配有安全锁，确保物品的安全。

（十四）不锈钢治疗台
1.规格尺寸：≥1800×350/700×1800mm；
2.可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接；
3.上柜规格尺寸：≥1800×350×950；
4.下柜规格尺寸：≥1800×700×850；
5.台面及柜门材料采用1mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过磨砂处理；
6.柜体材料采用0.8mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过磨砂处理，隔板采用激光焊接工艺；
7.台面采用数控折弯中心制作，台面前方为圆弧过渡；
8.台面下方为抽屉，抽屉采用激光焊接工艺，滑条采用三节滑轨12〞；
9.采用不锈钢拉手；
10.柜门配有安全锁，确保物品的安全；
11.下柜配置脚4件，高160mm，下柜底层离地高度＞200mm；
12.脚管采用φ50×1.2优质不锈钢管制成；脚架下部安装优质橡胶制作的脚垫，使之与地面直接接触。

（十五）内镜储存柜
1.用途：内镜储存柜专门用于医用软式内镜从清洗后至使用前这一阶段的干燥和存储，可以有效控制柜内的温度、湿度和细菌滋生，保证内镜的安全和洁净；

2.存储内镜数量：8/10/12；

3.消毒干燥方式：紫外线杀菌，热风循环，有效控制柜内的温度、湿度和细菌滋生，避免内镜受到二次污染，保证内镜的安全和洁净。用户可以自行设置个性化温度/湿度要求，操作简便；

4.开门方式：开关柜门锁（带钥匙，可防止内镜被盗，更有效保护内镜），内嵌式，单门单开，关门到位，位置开关检测，防止门未关好；

5.控制面板：数码动态显示，可同时显示北京时间、储存时间、储存温度、储存湿度、剩余时间等，方便随时了解内镜所处的状态，实现对内镜的轻松管控；

6.材质：内胆采用医疗级ABS复合板一体成型，便于清洁；外壳材质为碳钢喷塑，美观可靠；

7.独特的三层旋转式挂架，透明亚克力材质，可全方位固定内镜，且便于存取，挂架高度可以调整；

8.宽电压设计，AC85-264V，均可使用，受电压波动影响小；

9.外形尺寸（宽*高*深mm）：≥1220*2175*570；

10.功率：≤1500W；

11.出线方式：顶部出线；

12.工作温度：5～40℃；

13.工作湿度：≤80％RH；

14.工作气压：70～106KPa。

（十六）阅片灯（单联）

1.材质：高强度铝合金型材面框和箱体，造型美观大方，结构坚固耐用；

2.规格：≥440*580*100mm；
3.厚度：≤10cm；
4.平均亮度：≥4000 cd/㎡；

5.平均照度：≥13000 lux；

6.适应胶片类型：模拟、数字、乳腺X线胶片；

7.灯管规格：T8。

（十七）阅片灯（双联）

1.材质：高强度铝合金型材面框和箱体，造型美观大方，结构坚固耐用；

2.规格：≥800*580*100mm；
3.厚度：≤10cm；
4.平均亮度：≥4000 cd/㎡；

5.平均照度：≥13000 lux；

6.适应胶片类型：模拟、数字、乳腺X线胶片；

7.灯管规格：T8。
（十八）双通道微量注射泵
1.注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml；
2.注射速率：50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）； 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）；  20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）；  10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）；
3.快速推注：1200ml/h (50ml 注射器)；600.0ml/h ( 30ml注射器)；399.9ml/h ( 20ml 注射器)；300.0ml/h ( 10ml 注射器)；

4.累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）；

5.限制量：0—9999ml；

6.精度： ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）；

7.电源：AC220V±22V  50HZ±1HZ，DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时；

8.环境条件：温度 -5—40℃   相对湿度  20%---90%；

9.报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警；

10.报警优先级；

11.自动识别注射器规格；

12.可使用一次性注射器（包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌；

13.阻塞后针筒内压力自动释放；

14.可记录500条以上（含500条）历史纪录；
15.RS232 电脑接口；

16.限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警；

17.重量≤3.2kg 不含固定夹；

18.三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg

                        中（C）500mmHg+/- 100mmHg

                        高（H）800mmHg+/- 200mmHg

19.KVO速率；

20.类型：Ⅰ类CF型；

21.IP等级：IP×4（防溅水）；

22.快速推进键保险；

23.注射过程中快速推注；

24.配置可移动推车架。

（十九）药品振荡器

1.功能要求

振荡时机身稳固，无移位，无噪音。可同时放置19只不同规格的药瓶(38mm直径*1个、35mm直径*2个、29mm直径*8个、25mm直径*8个)，操作简单，对较难溶解的粉剂药物20秒内能充分混匀，避免药物浪费。 

2.技术参数

2.1容量：1-19瓶/次；

2.2溶解时间：＜20秒；

2.3振荡次数：1000-1200次/分；

2.4电源电压：220V±10％（50Hz）；

2.5额定功率：≤12W；

2.6工作制：连续。

（二十）电动流产吸引器
1.用途：用于妇产科对早期孕妇实行人工流产手术。

2.功能要求：采用两级负压系统，设备运行中可定时停机，使用安全可靠。

3.主要技术指标：

3.1输入功率：≤180VA；

3.2极限负压值：≥0.09Mpa(I级负压)；

3.3抽气速率：≥15L/min；

3.4贮液瓶：500ml/只，2只；

3.5电源：AC220V±22V，50HZ±1HZ。

（二十一）经皮黄疸仪

1.检测方法：光反射式绿、蓝光比较；

2.光源：氙闪光灯；

3.自动测量2-5次测量的平均值；

4.显示：LCD三位数码液晶显示、错误数据可清除，单位为mg/dl、μmol/l滚动显示； 

5.  4.8V可充电电池组，开启时间：小于5秒；

6.重量：约190克（含电池组）；

7.测量次数：充电后至少测量500次；

8.体积mm：≤161*53*30；

9.校验盘：对(“00”)显示00.0或00.1；对 (“20”)显示20.0±1；

10.示值误差：00～15±1；16～25±1.5。

二、报价要求

1.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。

2.投标供应商的技术应答应包括下列内容：
2.1所报产品的品牌、型号、配置；

2.2所报产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

2.3技术方案、项目实施方案；

2.4所报产品技术参数表；

2.5产品彩页资料；

2.6产品工作环境条件；

2.7产品验收标准和验收方法；

2.8产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；
2.9投标供应商认为需要提供的文件和资料。

3.报价文件要求：
3.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；
3.2报价文件份数：正本 1份；副本2份；

3.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

3.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、报价人名称、

年月日；

3.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
三、商务要求

1.交货验收与交货期

1.1签定合同后按合同和谈判文件、投标文件约定的要求和标准进行交货。交货期为合同签订后30天内。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期。本项目交货期可在成交合同内按需方要求约定,成交供应商须无条件同意采购人的合理要求。

1.2交货地点：广元市第一人民医院指定地点。

2.付款方式
由广元市第一人民医院统一支付。设备经安装验收合格后，采购人凭供应商发票首付货款的60%，设备运行六个月后无故障付款30%，设备运行满一年后且无质量问题付清10%余款。

3. 提供的技术资料

3.1原产地证明书(由制造厂签发)；

3.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；(若适用)

3.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

3.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

3.5提供详细的设备配置清单；

3.6其它相关技术资料：

以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。

4.安装调试及验收

4.1卖方负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由卖方负责提供。卖方应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中；
4.2合同签订后3天内，卖方应提供安装、调试、维修和操作所需技术文件的复印件，并派工程师与采购人共同商讨机房的设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求、施工图纸、设备安装地基图等；
4.3货物到达生产现场后，卖方接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中；
4.4卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作；
4.5必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及卖方应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中；
4.6验收标准以合同、招投标文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。

5．售后服务（投标人需作出符合要求或优于要求的承诺）

5.1提供有关资料及售后服务承诺；
5.2质保期

5.2.1投标产品质保期≥1年，年自采购人验收合格签字起12个月内连续使用良好；
5.2.2质保期内中标人应免费负责产品的维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料及零配件）由卖方承担；
5.2.3中标人保证年使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期；
5.3备件送达期限：在产品的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天，国外不超过21天；
5.4终身零配件供应：中标人应保证产品停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件；
5.5中标人在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录, 并提供售后服务机构、人员、配件库证明材料，企业执照，和服务人员资质证书；
5.6质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身免费上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方必须在不得以任何理由影响正常使用；
5.7售后服务机构必须派有资质的售后技术维护人员每年不少于两次对成交产品进行免费预防性维护保养。

6.其他要求

提供产品技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（如彩页（原件）、产品说明书、检测机构出具的检测报告、产品注册证及附件等为准（无资料说明的参数可不予认定，同时在投标产品技术参数响应表中注明支持资料的出处）。

四、验收

成交供应商与采购人严格按照川财采〔2015〕32号四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知要求进行验收。
五、其他部分。投标供应商按照谈判文件要求做出的其他应答和承诺及提供的相关证明材料。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1.投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

2.通过资格审查的投标供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、谈 判

1.投标供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮谈判。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）复印件。

4.提供投标供应商针对本项目的售后服务承诺原件。

5.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

6.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

7.非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）
8.属消毒产品的提供《消毒产品卫生安全评价报告》。

9.具有卫生行政部门进行资质认证的放射卫生技术检测机构对所投标产品出具的《检测报告》。（适用于X射线防护用品）
10.以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（谈判编号GY-072SBK-2021-XXX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（谈判编号GY-072SBK-2021-XXX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日
三、报价一览表

项目编号：GY-072SBK-2021-XXX
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和谈判文件规定的其它费用。 

    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

3.“报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标供应商名称：        （盖章）

   法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
报价日期：

四、分项报价明细表

	序号                                
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计（万元）


注：

1.投标供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。
2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

五、产品技术参数响应表

	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、商务应答表                                           

	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
七、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  
2

