项目编号：GY-072ZW-2022-08
广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目
竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2022年7月

谈判邀请

现拟对广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目进行竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

项目编号：GY-072ZW-2022-08
二、项目名称：广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目
三、资金来源：自筹资金，已落实

四、项目清单

	包号
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算总价(元)

	1
	1
	数采仪
	1
	台
	13500.00
	50000.00

	
	2
	水质自动采样器
	1
	台
	36500.00
	


备注：
1、供应商对本项目所包含的采购内容进行报价且不得超过预算限价，否则报价无效。

2、报价包含购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费、安装费及其它参数设置、采样器的安装连接、控制留样和与生态环保局联网，并能顺利上传数据，确保环保平台的正常控制等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的货物和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件

1、本项目不接受联合体投标。
六、谈判文件发售（报名）时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2022年 7 月 13 日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。

九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路中段

联 系 人：曹先生

联系电话：0839-3314508        

监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

注：根据新冠疫情常态化防控要求，参加本次项目谈判人员在本公告发布之日前14天内有中高风险等级地区旅居史的，不得参加本次采购活动；参加本次项目谈判人员应遵守疫情防控要求，佩戴口罩并积极配合现场工作人员的疫情防控工作。

第二章   货物技术参数要求、商务要求和其他要求

一、货物技术参数要求

1、数采仪

（1）数字量输入/输出接口: 需具备8 个或以上RS 232数字输入/输出通道, 4 个或以上RS 485数字输入/输出通道；

（2）开关量输入/输出接口: 需具备8个或以上开关量输入通道; 8个或以上开关量输出通道；

（3）模拟量输入接口:需具备 16个或以上模拟量输入通道，支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号；

（4）一点多发: 可同时向 8个不同监控平台报送数据，并且可实现专网与公网同时传输功能；

（5）数采仪需配置10寸或以上触摸屏，触摸屏可实时显示相关数据，采购人可在触摸屏上进行参数设置等操作；

（6）数据存储：9G以上数据存储空间，满足3年以上的数据存储要求；

（7）日志存储：2G以上的日志存储空间，满足3年以上的日志存储要求；

（8）网络通讯:支持两路及以上10/100M自适应以太网通讯，支持4G全网通无线通讯；

（9）数据导出:需具备1个及以上USB接口，支持USB数据导出；

（10）断电保护: 内置锂电池，支持充电，市电断电后能保证数采仪连续工作 6小时以上；

（11）远程控制：需具备在线监测仪器远程操控（如启动采样/清洗/测量等）功能；

（12）远程通信：需具备读取在线监测仪器的参数、运行状态、日志功能；

（13）实时数据：需具备查询和显示实时数据功能；

（14）历史数据：需具备查询和显示分钟数据、小时数据、日数据等；能生成日报表、月报表、季报表、年报表；

（15）能查询和显示实时数据、历史数据曲线；

（16）仪器异常状态报警：在线监测仪器断开连接时报警并生成日志；

（17）异常数据报警：需具备监测值异常时产生报警；

（18）超标数据检索：需具备检索超标数据功能；

（19）管理权限：需需具备权限电子锁开启功能，开启货物外箱时，系统能自动识别电子锁对应的人员权限，自动记录相关操作，以保障数据的安全性；

（20）反控测试：需具备时间校准、远程控制、远程通信等功能测试；

（21）远程维护：设备内置WEB管理系统，可通过网络远程登陆远程管理系统，即可实现实时数据展示、仪表管理、在线排障、留样控制等功能；

（22）巡检记录：需支持在设备上一键记录运维活动，提交巡检日志，以提升运维效率；

（23）短信通知：需支持出现平台离线、监测值超标、仪表故障或定时发送短信到采购人指定手机号码；

（24）参数备份：具备支持备份设备参数，可在不同设备中实现一键设置相同参数的功能。

（25）设备需满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）；

（26）设备需满足《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）；

（27）设备需通过中国环境监测总站的仪器适用性检测。

2、水质自动采样器

（1）主要技术指标：

1）采样间隔：1min～9999min 可设 ；

2）留样瓶数：≥25 瓶 ；

3）单次留样量：10ml～1000ml ；

4）留样量误差：±7%（留样 200ml 时） ；

5）等比例留样量误差：±8% ；

6）内置采样泵吸程：≥6.5 米 ；

7）水平采样距离：≥60 米 ；

8）水样保存温度：0℃～4℃（±1.5℃） ；

9）管路系统气密性：≤-0.07MPa ；

10）平均无故障连续运行时间：≥1440h/次 ；

11）绝缘阻抗：＞20MΩ ；

12）模拟接口：4mA～20mA/0.5V～2.5V ；

13）数字量输入接口：开关量； 

14)流量测量接入形式：流量计模拟信号 ；

15)工作电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz ；

（2）主要功能：

1)分瓶留样功能：需具备 1～25 瓶分瓶留样，留样瓶数可自由设定功能；

2)采样功能：需具备定时采样、时间等比、流量等比、流量跟踪、外控采样、 串口控制等多种采样触发方式； 

3)留样功能：需具备超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样功能；

4)自动添加固定剂功能：需具备留样时，自动添加固定剂，确保水样中的污染物浓度保持不变； 

5)供样功能：需具备可向 COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪同时提供不间断混合水样功能； 

6)留样记录功能：需具备记录每次留样的留样瓶号、留样时间、留样量、采样模式、留样模式、留样次数、平行样号、污染因子检测值，可记录最新 1000 条数据记录功能；

7)通信功能：通过仪器接口，具备远程复位、远程启动采样、远程修改参数、远程提取留样记录，也可主动上传留样记录功能；可为采购人定制通讯协议； 

8)对外接口：流量计模拟接口，RS232 接口； 

9)打印功能：具备可选择瓶号自动打印留样信息，包括时间、留样模式、污染因子检测值等；

10)断电保护功能：仪器在运行状态下断电并重新通电后，仪器能自动恢复原运行状态，断电后仪器参数不丢失； 

11)自动排空功能：每次采样完毕，系统可自动排空管内存水，以保证采样管路不产生沉积堵塞；

12)润洗功能：具备每次采样前可自动润洗采样管路功能，以保证每次采集样品的独立性和代表性；

13)防溢功能：采购人可设置留样瓶数量，完成设定瓶数的留样后停止留样；

14)水样冷藏功能：采用高效制冷装置，可使留存的水样保存在 0℃～4℃环境；

15)开关门记录：可检测水样冷藏箱的开关门状态并记录每次开关门的时间，可记录最新的 ≥200 条数据记录； 

16)停电记录：需具备可记录仪器断电和上电的时间，可记录最新的≥ 200 条数据记录。

（3）其他需具备功能：

1）定时采样：按照采样定时表设定，水质自动采样器将定量水样从采样点采集到混合采样桶中，并按照采购人设定参数将采集的混合水样排空或保存到留样瓶中； 

2）时间等比例采样：按照设定采样时间间隔，水质自动采样器将定量水样从采样点采集到混合采样桶中，并按照采购人设定参数将采集的混合水样排空或保存到留样瓶中； 

3）流量等比例采样：每流过一定体积的水体，水质自动采样器自动将定量水样从采样点采集到混合采样桶中，并按照采购人设定参数将采集的混合水样排空或保存到留样瓶中；

4）流量跟踪采样：水质自动采样器根据流量的大小自动调节采样速率，不间断地将水样从采样点采集到混合采样桶中，并按照采购人设定参数将采集的混合水样排空或保存到留样瓶中；

5）外控采样：当接收到外部触发信号—开关量信号时，水质自动采样器将定量水样从采样点采集到混合采样桶中，并按照采购人设定参数将采集的混合水样排空或保存到留样瓶中； 

6）串口控制：当水质自动采样器接收到串口命令时，按命令要求进行采样、供样、留样。具体采样量、供样时间、留样量、留样平行样数量、留样瓶号，按相应命令参数处理。

二、商务要求

（一）交货期限及安装地点

1.签定合同后按合同和谈判文件、投标文件约定的要求和标准进行交货。

2.交货期：供应商在收到采购人订单之日起5个工作日内将货物送至采购人指定地点。

3.交货及安装地点：广元市第一人民医院。

4.供应商负责货物的安装直至采购人能够正常使用，所需费用均包含在合同金额中。

（二）货物质保期

1.货物质保期： 1年，质保期自验收合格之日开始计算。

2.供应商需提供7*24小时售后服务，质保期内因货物质量问题导致货物无法正常使用，供应商需免费进行维修或更换直至采购人正常使用。质保期内货物同一质量问题连续出现两次,供应商需无偿免费更换货物供采购人正常使用。

3.本次所采购的货物严格执行国家“三包政策”相关规定。

（三）付款方式

设备经安装验收合格后，采购人凭供应商发票首付货款的60%，设备运行六个月后无故障付款30%，设备运行满一年后且无质量问题付清10%余款。

（四）验收

1.验收时间：供应商提出验收申请之日起 30 个工作日内组织验收。（采购人组织相关科室完成验收）

2.验收标准：供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件要求进行验收。
3.供应商所供货物在验收合格签订结论为“验收合格”的验收报告前，一切风险由供应商承担，对未通过验收的货物的安全（损坏、丢失等）采购人不负任何责任。
三、其他要求

安装现场安全要求：供应商对本项目生产、运输、安装等过程中所产生的一切安全事故负全责并承担相应后果及赔偿。

注意：本项目货物技术参数要求、商务要求均为实质性要求，供应商均需完全响应，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

四、报价要求

1、报价含购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费、安装费及其它参数设置、采样器的安装连接，控制留样和与生态环保局联网，并能顺利上传数据，确保环保平台的正常控制等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。

2、报价文件制作要求

2.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。
2.2报价文件份数：正本 1份；副本2份。

2.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

2.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、供应商名称、年月日。

2.5 供应商必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
3、低于成本价不正当竞争预防措施

3.1在谈判过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。（供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物或工程或服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）

3.2供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 

3.3供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1、供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的供应商名单。

2、通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、 谈 判

1、供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮谈判。

2、谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3、谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4、供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1、本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2、由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3、谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。

第四章    供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。(复印件盖鲜章)

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件盖鲜章。

3、其他相关材料。（格式见第五章“供应商响应文件相关文书格式”）

4、采购文件要求需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

5、供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

注:

1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件以及相关材料必须加盖供应商鲜章，否则不予认定。
2、若提供资料不实，则取消其成交资格。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、本章所制响应文件格式（不包括签字盖章），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目”（项目编号: GY-072ZW-2022-08）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

供应商名称（盖章）：  
法定代表人签字或盖章：           

                                   授权代表签字：       

日    期：    

二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目”项目谈判文件（项目编号GY-072ZW-2022-08），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购文件要求时间内将货物交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

三、报价一览表

项目名称: 广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-08   

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器

采购项目
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）：          大写：


注：1. 报价包含购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费、安装费及其它参数设置、采样器的安装连接、控制留样和与生态环保局联网，并能顺利上传数据，确保环保平台的正常控制等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。 

    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

四、分项报价明细表

项目名称: 广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-08      

	序号
	货物名称
	品牌型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	数采仪
	
	
	
	
	
	
	

	2
	水质自动采样器
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）：          大写：


注：1.供应商须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

五、承诺函
广元市第一人民医院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

六、供应商诚信情况承诺函
致广元市第一人民医院： 
    本单位XXXX（供应商名称）参加广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目（项目编号：GY-072ZW-2022-08）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：
我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数）
我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。
供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

七、货物技术参数要求应答表

项目名称: 广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-08 
	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件第二章中的货物技术参数要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。
供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

八、商务要求、其他要求应答表      

项目名称: 广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-08 

	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件第二章中的商务要求、其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

九、供应商基本情况表

项目名称: 广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-08 
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

十、二次报价表

项目名称: 广元市第一人民医院数采仪、水质自动采样器采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-08 
	序号
	货物名称
	品牌型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	数采仪
	
	
	
	
	
	
	

	2
	水质自动采样器
	
	
	
	
	
	
	

	二次报价合计（元）：                  大写：


说明：1.供应商可不在响应文件中填写并提供此表。此表为资格审查结束后，由供应商填写“二次报价”（表格由谈判小组提供），经供应商法定代表人或代理人签字后递交给采购人现场工作人员，由其收集齐后集中递交谈判小组。供应商在响应文件中提交此表的，不影响其响应文件的有效性。

2.报价应是包括谈判文件规定的全部相应内容的报价。

供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

十一、其他相关材料

（格式自拟）




