项目编号：GY-072SBK-2022-12
广元市第一人民医院

儿童体格发育分析评估系统等一批医疗设备采购项目

竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2022年9月

谈判邀请

广元市第一人民医院拟对儿童体格发育分析评估系统等一批医疗设备采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：GY-072SBK-2022-12
二、项目名称：广元市第一人民医院儿童体格发育分析评估系统等一批医疗设备采购项目
三、资金来源：自筹资金，已落实。
四、项目清单

	包号
	设备名称
	单位
	数量
	单项最高限价
（万元）
	合计金额

（万元）

	1
	儿童体格发育分析评估系统
	套
	1
	9.80 
	29.3

	
	内镜储存柜
	台
	2
	3.50 
	

	
	婴儿辐射保暖台
	台
	1
	4.00 
	

	
	输血泵
	台
	1
	2.00 
	

	
	经皮治疗仪
	台
	2
	1.50 
	

	
	经皮黄疸仪
	台
	1
	2.00 
	

	
	儿童体检电子秤
	台
	1
	0.50 
	

	
	婴幼儿身高体重测量床
	台
	1
	0.50 
	

	
	空气压力表
	支
	1
	0.50 
	


备注：
1.投标供应商须对项目清单内所有产品进行报价，产品报价不得超过单项最高限价，否则报价无效；
2.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件

1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证》。
1.2提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证。（适用于产品制造商投标）
1.3提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商及进口产品代理商投标）

1.4非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

2.本项目不接受联合体投标。
六、谈判文件发售（报名）时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2022年 9 月 20 日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。
九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508
监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017
▲特别提醒▲：根据新冠疫情常态化防控要求，参加本次项目谈判人员在本公告发布之日前14天内有中高风险等级地区旅居史的，不得参加本次采购活动；参加本次项目谈判人员应遵守疫情防控要求，佩戴口罩并提供采购活动开始前24小时内核酸检测为阴性的纸质检测报告，积极配合现场工作人员的疫情防控工作，否则将拒收供应商的响应文件。
第二章 采购项目技术、服务和其他要求

技术参数要求

（一）儿童体格发育分析评估系统
1.母子健康常规保健测试分析：包含HCHP儿童保健手册A、HCHP儿童保健手册B、MCHH 母子健康手册●儿童篇。

2.体格生长发育综合测试分析：含SZFY儿童生长发育测评、PG儿童体格生长综合测评、WLSG儿童未来身高测评。

3.婴幼儿行为神经运动测试分析：含APGAR新生儿健康测评、NBNA新生儿行为神经测评、INMA 0-1岁神经运动检查20项测评。

4.幼儿综合能力测试分析：含IMAGINATION幼儿想象力测评、CCA幼儿交往能力测评、CCP儿童创造潜能测评、COA幼儿观察能力测评。

5.运动能力及功能测试分析：PDI婴幼儿动作能力测评、ADL日常生活活动能力测评、Peabody运动发育测评(含测试工具)

6.气质特征测试分析：THOMAS婴儿气质测评、TQS儿童气质测评

7.注意力缺陷多动症测试分析：ADHD注意力缺陷多动症测评、Weiss 功能性缺陷程度测评(父母)。

8.抽动障碍测试分析：YGTSS耶鲁综合抽动症严重程度测评

9.视觉发育及障碍测试分析：BVRT视觉保持测验测评、CD色觉障碍测评

10.儿童喂养及膳食营养素测试分析：BCA母乳喂养综合测评、NOMAS新生儿口腔运动测评、DRIs儿童营养素测评。

11.儿童感觉统合能力发展测试分析：SBB儿童感觉统合能力发展测评

12.日常生活风险及能力测试分析：Barthel指数日常生活能力测评

13.心理状态测试分析：ENTATION儿童心理状态测评、CSD儿童社会期望测评、SELF-IMAGE幼儿自我形象测评

14.智力能力测试分析：PPVT儿童图片词汇测评、CRT儿童联合瑞文测评SSCC学前儿童入学能力测评、WPPSI韦氏学龄前儿童智力能力测评（含测试工具）、WISC韦氏儿童智力测评（含测试工具）。

15.神经心理发育综合能力测试分析：WSCMBD 儿童心理行为发育问题预警征象测评、S-M婴儿初中生社会生活能力测评、DST儿童智能发育筛查测评(含测试工具)、DDST儿童丹佛发育筛查测评（含测试工具）、NPD儿童神经心理发育测评（含测试工具）、 GESELL儿童发育诊断测评（含测试工具）。

16.注意力测试及训练分析：LCT字母划消注意力测训、ATTSPAN注意广度测训。

17.记忆能力测试及训练分析：ATC学龄前幼儿注意力测评、RA再认能力测评。

18.行为测试分析：CONNERSF儿童行为测评（父母）、CONNERST儿童行为测评（教师）、RUTTERF儿童行为测评（父母）、RUTTERT儿童行为测评（教师）、ACHENBACH儿童行为测评、SOPB儿童超常行为测评。

19.孤独(自闭)症测试分析：CHAT婴幼儿孤独症测评、M-CHAT婴幼儿孤独症测评、CABS儿童孤独症测评、CARS儿童孤独症测评、ABC儿童孤独症测评。

20.脑损伤及脑瘫测试分析：GMFM-66脑瘫粗大运动功能测评、GMFM-88脑瘫粗大运动功能测评、FMFM脑瘫儿童精细运动能力测评、BERG平衡功能测评。

21.语言发育测试分析：ELMS早期语言发育进程测评（含测试工具）。

22.社交处世能力测试分析：SHY幼儿腼腆个性测评、LEADERSHIP儿童领导才能测评。

23.自我认识测试分析：PIERS-HARRIS儿童自我意识测评、MMCPC儿童控制知觉多维度测评。

24.焦虑测试分析：SAS焦虑自评。

25.抑郁测试分析：SDS抑郁自评、DSI抑郁状态测评。

26.心理健康测试分析：LEVANT幼儿心理健康测评、MHRSP小学生心理健康测评、MHRSM中学生心理健康测评、SCL-90症状自评。

27.学习方面测试分析：SRA小学生推理能力测评、LD儿童学习障碍行为测评、HVPI霍兰德职业倾向测评、IAD青少年互联网成瘾综合症测评。

28.学生体质健康测试分析：SPH学生体质健康标准测评。

29.成长环境测试分析：EMBU父母养育方式测评、FES家庭环境测评。

30.常用数据库： SJK儿童保健常用数据库。
31.主界面上必须有“测试”、“查询”、“数据管理”、“帮助”等按钮。

32.“查询”至少有三种方法，可按编号、按姓名、多功能复合查询。

33.“数据管理”有系统设置功能（可设置测试单位名称、申请者及测试者）、数据备份与恢复、压缩数据库、修改登录口令。

34.“帮助”文件有系统简介、主要功能介绍、安装运行、操作指南、主要测试参数、主要测试结果、数据备份和恢复。

35.点击“测试”后，有被测试者的详细基础信息(其中要能“自动编号”、测试年龄纠错、“类别”选项等)、测评须知、特别提示。

36.INMA（零散版）0-1岁神经运动检查20项评定表中，能直接选择各相关项目的评分；自动汇总5个方面的各自总评分；测试能在电脑上独立完成；测试结果分析由电脑独立完成（不用手工作业）。

37.报告单预览界面中有：摄像、保存、预览、打印、继续、结束按钮，并在点击时可分别实现相关功能。

38.报告单应可编辑须有对应月龄的干预训练计划；同时必须显示：各相关项目的测评结果（评分）；参考结论（印象得分、医生建议）；医生建议。

39.报告单中应可摄入孩子的即时照片应该有注意事项、测试科室的联系电话、申请者、测试者等信息。

40.配置要求：图形及数据处理工作站1套（具备彩色打印输出功能）；摄像头1个：≥800万像素；推车式工作台车一台。

（二）内镜储存柜

1.用途：用于医用软式内镜从清洗后至使用前这一阶段的干燥和存储，可以有效控制柜内的温度、湿度和细菌滋生，保证内镜的安全和洁净。

2.存储内镜数量：8～12根。

3.消毒干燥方式：紫外线杀菌，热风循环，有效控制柜内的温度、湿度和细菌滋生，避免内镜受到二次污染，保证内镜的安全和洁净。可以自行设置个性化温度/湿度要求。

4.开门方式：开关柜门锁（带钥匙，可防止内镜被盗，更有效保护内镜），内嵌式，单门单开，关门到位，位置开关检测，防止门未关好。

5.控制面板：数码动态显示，可同时显示北京时间、储存时间、储存温度、储存湿度、剩余时间等，方便随时了解内镜所处的状态，实现对内镜的轻松管控。

6.材质：内胆采用医疗级ABS复合板一体成型，便于清洁；外壳材质为碳钢喷塑。
7.三层旋转式挂架，透明亚克力材质，可全方位固定内镜，且便于存取，挂架高度可以调整。

8.出线方式：顶部出线。

(三)婴儿辐射保暖台

1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式。

2.设置温度与皮肤温度分屏显示；独立的超温保护系统。

3.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。

4.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸。

5.产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有温度校正功能。

6.具有肤温传感器脱落报警提示功能。

7.婴儿床下可放置X光射线拍片盒。

8.具有温度数据储存功能。 

9.具有APGAR评分计时功能；具有RS-232接口。

10.控温方式：预热、手控、肤温三种控制 。

11.肤温控温范围：32℃～37.5℃。

12.肤温显示范围：5℃～65℃。

13.控温精度：≤0.5℃，皮肤温度传感器精度：±0.2℃内。

14.床面温度均匀性：≤2℃。

15.辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动。

16.婴儿床倾斜角度：无级可调。

17.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示。

18.具有故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。

19.配置要求：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。

（四）输血泵

1.支持输血功能。

2.支持临床常用输血管路，无需专用输血管路。

3.可升级肠内营养液输液功能。

4.输液精度≤±5%。

5.速率范围：0.1～2300ml/h, 最小步进0.01ml/h。

6.预置输液总量范围：0.1～9999.99ml。

7.快进流速范围：0.1～2300ml/h，具有自动和手动快进可选。
8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

9.泵门智能电动控制，可自动关闭或打开。

10.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。

11.≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能。

12.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。

13.全中文软件操作界面。

14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

15.支持药物库，可储存5000种药物信息。

16.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。

17.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。

18.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
19.压力报警阈值最低可设置50mmHg。

20.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

22.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。

23.具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题。

24.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警。

25.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。

26.信息储存：可存储3500条的历史记录。

27.电池工作时间≥5小时@25ml/h。
(五)经皮治疗仪

1.输出波形：由编程CPU控制，采用三角波、方波、正弦波、等幅波、指数波、尖波、锯齿波、断调波等单一波形或组合波形。

2.脉冲宽度：0.25ms～0.0625ms±10%。

3.输出电流：在基准负载下（ 500Ω）最大输出电流为100mA。

4.输出强度：0～99档步进可调。

5.输出电流稳定度： 输出电流变化率≤5%。

6.输出电流调节方式：按键递增或递减，每档增量不大于1mA或1V。

7.调制频率范围：调制频率范围不窄于0-150Hz。

8.调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制。

9.调幅度：0～100%的调幅度范围内可调，调幅度允差 ±5%。 

10.短路承受能力：在输出最大时电极短路5s,开路15s,关闭输出1min，设备能正常工作。

11.输出电极温度：不大于55℃。

12.使用环境温度：5℃--40℃  湿度：≤90%。

13.整机功率： ≤80vA。 （双路四通道）

14.工作频率：2000Hz－8000Hz, 频率允差±10%。

(六)经皮黄疸仪

1.设备用途：动态监测新生儿的血清胆红素经皮值。

2.结构组成：由主机、底座及电源适配器组成。主机由光学探头、显示屏组成，电池底座可供主机充电内含校验屏，选配条码阅读器，USB接口。

3.检查屏：对白色屏显示0.0～1.5，对黄色屏显示20.0±1.5。

4.测量原理：光反射原理，蓝绿光比较。

5.氙闪光灯光源，使用寿命≥150000次测量。

6.操作界面：≥3.0英寸彩色触摸显示屏，中文操作界面，触摸屏操作。具有画面锁定功能，防止误操作。

7.同一屏幕可显示多次测量数据（当前测量数据、上次测量数据、上上次测量数据）。

8.同屏显示的其他信息：医护ID、婴儿ID、优先权治疗、蓝光治疗完成标志、数据数、可保存的数据件数、平均化次数、单位、电池符号、进入下一个患者测量。

9.检测方法：将光学探头垂直放置在测量点（胸骨或额头）上，轻轻推动，直到发光，此时将执行测量。如果已经将“平均”设定为“2次”～“5次”中的某一个，则会显示当前的测量次数。在确保READY（就绪）指示灯亮起的同时，重复执行剩余次数的测量。

10.平均测量功能：可预设平均次数，设置2～5次平均测量方式，则完成选择次数的测量后，自动计算平均值。

11.测量单位：有两种单位可选：mg/dL, μmol/L（可切换）。

12.测量范围：不小于25.0 mg/dL (425μmol/L)。

13.测量精度：误差范围小于等于1.5 mg/dL 或± 25.5 μmol/L。

14.重复性：不大于3%。

15.信息提示：电量不足，测量错误。

16.无需一次性耗材，无需用户校准，校验屏固定在充电座上，防止丢失。

17.有电池低电压检测功能，充电保护功能。


18.满电测量次数：充满后可连续测量≥2000次（无其他操作的情况下）。

（七）儿童体检电子秤

1.身高测量方式：采用高精度超声波传感器并实现温度补偿功能。

2.体重测量方式：精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重。

3.身高范围：20-160cm/180cm鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调。

4.坐高范围：20-120cm， 分度值：0.5cm或0.1cm。

5.称重范围：2.0-500KG。
6.体型：自动计算BMI指数，并判断BMI指数范围。

7.测重传感器：高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器。
8.BMI：正常范围19～25 自动计算BMI数值，BMI范围可以根据需求进行调整。

9.数据输出格式：

9.1提供RS232接口和WiFi接口，方便接入医院系统或远程健康系统，并负责接口费用，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响。

9.2提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医院公众号，方便医院健康知识的宣传和卫生政策的传达。

10.测量结果评价系统：可以根据儿童测量结果对儿童身高体重是否达标自动做出判断（判断标准：儿童体格生长发育标准查询，即：九省儿童青少年体格发育标准）。

11.LCD显示：采用≥7寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦和BMI值。

12.自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且可以根据使用情况设置提示语音。

13.测量速度：快速精准测量≥480次/小时。

140打印系统：采用高速热敏易装打印机，自动打印体检报告，换纸方便，打印身高体重BMI，理想体重和体重正常范围等等，还可设置打印采购人名称。
15.多媒体广告：屏采用≥7寸彩色高清液晶屏及安卓4.4以上操作系统，液晶屏上可以设置显示使用单位名称。

16.待机≤10W，工作时平均≤15W。

（八）婴幼儿身高体重测量床

1.身高测量方式：采用超声波传感器加滑动挡板，躺式测量。

2.体重测量方式：双精密平衡压力传感器称重。

3.测高范围：20～160cm/180cm鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调。

4.称重范围：0.1～50kg。

5.测重传感器：高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器。
6.具有开机自检功能，可自动检测身高和体重是否连接正常，如有异常可自动判定异常原因。

7.提供后台评测系统，方便家长了解儿童的成长曲线和健康分析。

8.配备底座柜子、热敏打印机，无线蓝牙2.0/4.0，脚踏开关。

9.≥5寸高清液晶显示屏1个，在待机状态下可显示当前日期、时间和温度，测量完毕后可显示身高、体重、温度，大字体显示，方便查看测量结果。

10.≥3寸高清液晶显示屏1个，在待机状态下显示采购人名称和欢迎语，检测有重量时显示操作提示。测量状态下显示测量提示语，测量结果显示二维码，另外还可以扫描屏幕上的二维码，测量结果可直接发送到用户手机上，可直接进入评价系统查看系统评测信息。

11.具有自动语音播报功能，可清晰语音报出测量数值，且可以根据使用情况设置提示语音。

12.具有清零操作功能，设置有清零按钮，可实现去皮功能。

13.具备执敏打印机，全自动打印，还可设备打印采购人名称。

14.消耗功率：工作时平均≤10W。

15.数据输出格式：提供RS232接口，方便连接电脑。

(九)空气压力表

1.气囊侧压表为弹簧管机械指针式压力表。

2.便携式，表盘直径≤50mm。

3.连接管为PVC材料，面板保护圈为橡胶材料。

4.以指针停留在绿色区域范围内为最佳压力范围指针篇至绿色虚线范围内，气囊压力偏高充气时不宜将压力充致指针停留在红色范围，以避免组织损伤的风险。

5.有抽气功能，可将气囊内气体抽出，（拔管时使用）。

6.气囊测压表后面有设计挂钩，可将其挂置于各类围栏、架子上。
二、报价要求

1.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。

2.投标供应商的技术应答应包括下列内容：
2.1所报产品的品牌、型号、配置；

2.2所报产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

2.3技术方案、项目实施方案；

2.4所报产品技术参数表；

2.5产品彩页资料；

2.6产品工作环境条件；

2.7产品验收标准和验收方法；

2.8产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；
2.9投标供应商认为需要提供的文件和资料。

3.报价文件要求：
3.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；
3.2报价文件份数：正本 1份；副本2份；

3.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

3.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、报价人名称、

年月日；

3.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
三、商务要求

1.交货期限
1.1签定合同后按合同和招标文件、投标文件约定的要求和标准进行交货。交货期为合同签订后30天内。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期。本项目交货期可在成交合同内按需方要求约定，成交供应商须无条件同意采购人的合理要求。
1.2交货地点：广元市第一人民医院指定地点。

2.付款方式
由广元市第一人民医院统一支付。设备经安装验收合格后，采购人凭供应商发票首付货款的60%，设备运行六个月后无故障付款30%，设备运行满一年后且无质量问题付清10%余款。

3. 提供的技术资料

3.1提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

3.2备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

3.3提供详细的设备配置清单；

3.4其它相关技术资料。
以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。

4.安装调试及验收

4.1卖方负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由卖方负责提供。卖方应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中；
4.2合同签订后3天内，卖方应提供安装、调试、维修和操作所需技术文件的复印件，并派工程师与采购人共同商讨机房的设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求、施工图纸、设备安装地基图等；
4.3货物到达生产现场后，卖方接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中；
4.4卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作；
4.5必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及卖方应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中；
4.6验收标准以合同、招投标文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。

5．售后服务（投标人需作出符合要求或优于要求的承诺）

5.1提供有关资料及售后服务承诺；
5.2质保期

5.2.1投标产品质保期≥1年，自采购人验收合格签字起12个月内连续使用良好；
5.2.2质保期内中标人应负责产品的维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料及零配件）由卖方承担；
5.2.3中标人保证年使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期；
5.3备件送达期限：在产品的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天，国外不超过21天；
5.4终身零配件供应：中标人应保证产品停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件；
5.5中标人在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录，并提供售后服务机构、人员、配件库证明材料，企业执照，和服务人员资质证书；
5.6质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方必须在不得以任何理由影响正常使用；
5.7售后服务机构必须派有资质的售后技术维护人员每年不少于两次对成交产品进行预防性维护保养。

6.其他要求

提供产品技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（如彩页（原件）、产品说明书、检测机构出具的检测报告、产品注册证及附件等为准（无资料说明的参数可不予认定，同时在投标产品技术参数响应表中注明支持资料的出处）。

四、验收

成交供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)要求进行验收。

五、其他部分。投标供应商按照谈判文件要求做出的其他应答和承诺及提供的相关证明材料。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1.投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定符合参加谈判的投标供应商名单。

2.通过资格审查的投标供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、谈 判

1.投标供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）复印件。

4.提供投标供应商针对本项目的售后服务承诺原件。

5.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

6.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

7.非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（谈判编号GY-072SBK-2022-XX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（谈判编号GY-072SBK-2022-XX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日
三、报价一览表

项目编号：GY-072SBK-2022-XX
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和谈判文件规定的其它费用。 

    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

3.“报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标供应商名称：        （盖章）

   法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
报价日期：

四、分项报价明细表

	序号                                
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计（万元）


注：

1.投标供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。
2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

五、产品技术参数响应表

	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、商务应答表                                           

	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
七、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  


